PR140

高温压力数据记录仪

| 目录 |  |
| --- | --- |
| 2 | 产品概述 |
| 2 | 安装指南 |
| 2 | 设备操作 |
| 3 | 设备维护 |
| 4 | 需要帮助吗？ |

产品用户指南

要查看完整的MadgeTech产品线，请访问我们的网站madgetech.com。

产品概述

PR140可在高达140 °C的潮湿和干燥应用中无限期使用可与齐平或1/8-27 NPT压力端口顶部。

耐水性

PR140是完全潜水的，额定IP68。它可以放置在水深达230英尺（70米）的环境

安装指南

安装软件

该软件可从MadgeTech网站madgetech.com下载。按照安装向导中提供的说明进行操作。

安装扩展坞

IFC 400或IFC 406（单独销售）-按照安装向导中提供的说明安装USB接口驱动程序。驱动程序也可以从MadgeTech网站madgetech.com。

# 设备操作

连接并启动数据记录器

- 安装并运行软件后，将接口电缆插入坞站。

- 将接口电缆的USB端连接到计算机上打开的USB端口。

- 将数据记录器放入坞站。

- 数据记录器将自动出现在

软件中的连接设备。

- 对于大多数应用程序，请从菜单栏中选择自定义启动，然后选择所需的启动方法，

读取速率和适用于数据记录应用程序的其他参数，然后单击开始。（“快速启动”应用最新的自定义启动选项，“批量启动”用于同时管理多个记录器，“实时启动”在连接到记录器时存储数据集。

- 设备的状态将更改为运行或

等待启动，这取决于您的启动方法。

- 断开数据记录器与接口电缆的连接，并将其放置在环境中进行测量。

注意：当达到内存末尾或设备停止时，设备将停止记录数据。此时，设备无法重新启动，直到计算机重新装备它。

从数据记录器下载数据

- 将记录器放入坞站。

- 突出显示连接设备中的数据记录器

名单 单击菜单栏上的“停止”。

- 数据记录器停止后，在记录器突出显示的情况下，单击下载。

- 下载将卸载并保存所有记录的

器械操作（已禁用）

设置密码

要对设备进行密码保护，以便其他人无法启动、停止或重置设备：

  - 在“连接的设备”面板中，单击所需的

  - 在“设备”选项卡上的“信息”组中，单击“属性”。或者，右键单击设备并在上下文菜单中选择属性。

  - 在“常规”选项卡上，单击“设置密码”。

  - 在出现的框中输入并确认密码，然后选择确定。

# 设备维护

O形环

O形圈的维护是正确保养PR140的关键因素。O形环确保紧密密封并防止液体进入设备内部。有关如何防止O形环故障的信息，请参阅应用笔记O形环101：保护您的数据，可在madgetech.com

电池更换

材料：ER 14250-SM

仅供参考

注：本产品额定使用温度高达140 °C（284 °F）。请注意电池警告。如果暴露在140 °C（284 °F）以上的温度下，产品将爆炸

拧下记录仪底部并取出电池。

- 将新电池放入记录器中。注意电池的极性。重要的是，插入电池时，正极向上指向探头。否则，如果暴露在高温下，可能导致产品无法操作或潜在爆炸。

- 将盖子拧回记录器上。

重新校准

MadgeTech建议每年重新校准。要将设备送回进行校准，请访问madgetech.com。

需要帮助吗？

订购信息

| PR140-LVL | PN 900998-00 | 高温压力数据记录仪（顶部齐平） |
| --- | --- | --- |
| PR140-NPT | PN 900992-00 | 带1/8-27 NPT压力端口顶部的高温压力数据记录器 |
| IFC 400 | PN 900319-00 | 带USB电缆的扩展坞 |
| IFC 406 | PN 900325-00 | 6端口，带USB电缆的 |
| ER 14250-SM原名ER 14250 MR-145 | PN 900097-00 | PR140的更换电池 |

数量折扣电话（603）456-2011或电子邮件sales@madgetech.com

产品支持故障排除：

- 请访问我们的在线资源madgetech.com/resources。

- 联系我们友好的客户支持团队（603）456-2011或support@madgetech.com。

# MadgeTech 4软件支持：

- 请参阅MadgeTech 4软件的内置帮助部分

- 从madgetech.com下载MadgeTech 4软件手册。

- 联系我们友好的客户支持团队（603）456-2011或support@madgetech.com。

  - 电话：0755-8420 0058

  - 电话：0755 -2822 5583传真：0755 -2822 5583

  - E-mail:sales@eofirm.com

  - http://www.eofirm.com